OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT USG z trzema głowicami dla poradni ginekologicznej –szt.2

| Pełna nazwa ultrasonografu |  | Podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent |  | Podać |  |  |  |  |
| Kraj |  | Podać |  |  |  |  |
| Dystrybutor - Oferent |  | Podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
| I. | Warunek – data produkcji |  |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu wymagany |  | 2021 lub późniejszy |  |  |  |
|  | Aparat wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w roku 2021 |  | TAK |  |  |  |
| II. | Konstrukcja |  |  |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu |  | Min. 25cm |  |  |  |
|  | Przetwornik cyfrowy |  | Min. 14-bitowy |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK |  |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania |  | Min. 2 200 000 |  |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych |  | Min. 3 |  |  |  |
|  | Dynamika systemu |  | Min. 290 dB |  |  |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. |  | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  | TAK |  |  |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę |  | Przekątna min. 10 cali |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy |  | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |  |  | Powyżej – 5 pkt |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) |  | Min. 13 500 obrazów |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania |  | Min. 2 - 40 cm |  |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode |  | Min. 10 s |  |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika |  | Min. 50 |  |  |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami |  | TAK |  |  |  |
| III. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M |  | TAK |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B |  | Min. 3500 obrazów/s |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) |  | Min. 500 obrazów/s |  |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + Doppler tkankowy (TDI) |  | Min. 1500 obrazów/s |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Min. 8 pasm częstotliwości |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) |  | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego |  | Min. 0,5 - 10 kHz |  |  |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) |  | Min.: +/- 7,0 m/s |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego |  | Min.0,5 do 20 kHz |  |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej |  | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej |  | Min. +/- 30 stopni |  |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej |  | Min. +/- 80 stopni |  |  |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie |  | Min. +/- 80 stopni |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondzie Convex |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | TAK |  |  |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  | TAK |  |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |  |  |
| IV. | Archiwizacja obrazów |  |  |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB |  | TAK |  |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia funkcji uwierzytelniania użytkownika – dostęp dla zarejestrowanych użytkowników |  | TAK |  |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyjście video: DVI, HDMI |  | TAK |  |  |  |
| V. | # Funkcje użytkowe |  |  |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  | Min. x40 |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu |  | Min. x16 |  |  |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie |  | Min. 10 |  |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  | TAK |  |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | TAK |  |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | TAK |  |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych |  | TAK |  |  |  |
|  | Aktywny moduł komunikacji DICOM do przesyłania obrazów i danych, klasy DICOM PRINT, STORE, WORKLIST, umożliwiającą dwukierunkowe wysyłanie i odbieranie danych pomiędzy aparatem i serwerem typu „PACS” |  | TAK |  |  |  |
| VI. | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy |  | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |  |
|  | Liczba elementów |  | Min. 600 |  |  |  |
|  | Kąt skanowania |  | Min. 70 st. |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | min. 6 pasm częstotliwości |  |  | Powyżej – 5 pkt |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. |  | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |  |  |
|  | Liczba elementów |  | Min. 600 |  |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania |  | Max. 40 mm |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Min. 4 pasma częstotliwości |  |  | Powyżej – 5 pkt |
|  | Obrazowanie trapezowe |  | TAK |  |  |  |
|  | Głowica Endovaginalna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy |  | min. 3,0 – 9,0 MHz. |  |  |  |
|  | Liczba elementów |  | min. 600 |  |  |  |
|  | Kąt skanowania |  | min. 190 st. |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne |  | Min. 4 pasm częstotliwości |  |  | Powyżej – 5 pkt |
| VII. | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o tryb M-mode anatomiczny z 3 niezależnych kursorów (linie proste) |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową o częstotliwości min. 6-18 MHz i szerokości czoła max. 40 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę liniową śródoperacyjną typu „hockey” o częstotliwości min. 4-15 MHz i szerokości czoła max. 26 mm |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie bateryjne umożliwiające pracę po odłączeniu zewnętrznego zasilania przez min. 100 min. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiaru NT |  | TAK |  |  |  |
| VIII. | Inne wymagania |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta na serwisowanie zaoferowanego aparatu lub umowę z autoryzowanym serwisem |  | TAK |  |  |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanego aparatu, obejmująca części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja), zgodnie z postanowieniami wzoru umowy |  | TAK Wykonawca ma obowiązek podać niniejszą wartość w pełnych latach |  |  |  |
|  | Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji w cenie aparatu, zgodne z zaleceniami producenta, wykonywane przez autoryzowanych pracowników serwisu |  | TAK |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży |  | ≥ 8 lat |  |  |  |
|  | Szkolenie lekarzy z obsługi sprzętu min. 2 dni (w tym min. 1 po odbiorze aparatu) w miejscu instalacji aparatu |  | TAK |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii do chwili pojawienia się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze. |  | Maks. 48 godzin |  |  |  |
|  | Godziny pracy serwisu 8.00-15.00 |  | Tak |  |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym niewymagającej importu części |  | Maks. 5 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w pkt 97 |  |  |  |
| - ` | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części |  | Maks, 10 dni roboczych od upływu terminu, i którym mowa w pkt 97 |  |  |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta |  | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja do wszystkich elementów zestawu w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej z dostawą |  | Tak |  |  |  |
|  | Dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej w zakresie zleconym przez Zamawiającego, w szczególności dokumentów, o których mowa w Ustawie o wyrobach medycznych |  | Tak |  |  |  |
|  | Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzające oznakowanie CE albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. |  | TAK |  |  |  |